## LoadCalibration_2026-01-06_1626
|  |  |  | Ch1 mV/V | Ch2 mV/V | Ch3 mV/V |  | Load Cell 1: | Interface | SN: E34082 | Max Load: | 10Lbs
|  |  |  | 3.195 | 3.303 | 2.999 |  | Load Cell 2: | Interface | SN: 169914 | Max Load: | 10Lbs
|  |  | Vx | 4.973 | 4.973 | 4.973 |  | Load Cell 3: | Optima | SN: 2210004 | Max Load: | 50Lbs
|  |  | FS Load | 10 | 10 | 50 |  | Transmitter | Laumas TLB4 | SN: 628260040 | Modbus TCP
|  |  | Slope | 0.62938 | 0.6088 | 3.3525
Timestamp | Bucket1 | Bucket2 | Bucket3 | Ch1 | Ch2 | Ch3 |  | Ch4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Gross Weight |  | Ch1_Zeroed | Ch2_Zeroed | Ch3_Zeroed | Ch1_Load | Ch2_Load | Ch3_Load
| lbs | lbs | lbs | mV | mV | mV |  | mV | % | % | % | % | lbs |  | mV | mV | mV | Lbs | Lbs | Lbs
2026-01-06 16:27 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | -0.79 | 0.05 | 0.16763 | 0 | 33.9 | 6492.2 | 4.5 | 0 | -0.459 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-06 16:27 | 8.96 | 5.98 | 0 | 14.71 | 9.07 | 0.05 | 0.16763 | 0 | 61.7 | 38 | 0.2 | 0 | 37.118 |  | 14.28 | 9.86 | 0 | 8.9875 | 6.0027 | 0
2026-01-06 16:28 | 8.96 | 5.98 | 1.77 | 14.68 | 9.11 | 0.59 | 1.978 | 0 | 60.3 | 37.2 | 2.4 | 0 | 37.953 |  | 14.25 | 9.9 | 0.54 | 8.9686 | 6.0271 | 1.8104
2026-01-06 16:29 | 8.96 | 5.98 | 5.17 | 14.73 | 9.15 | 1.6 | 5.3641 | 0 | 57.9 | 35.6 | 6.3 | 0 | 39.56 |  | 14.3 | 9.94 | 1.55 | 9.0001 | 6.0514 | 5.1965
2026-01-06 16:31 | 8.96 | 5.98 | 11.25 | 14.76 | 9.04 | 3.44 | 11.5328 | 0 | 54 | 33.2 | 12.6 | 0 | 42.399 |  | 14.33 | 9.83 | 3.39 | 9.019 | 5.9845 | 11.3651
2026-01-06 16:32 | 8.96 | 5.98 | 18.96 | 14.73 | 9.07 | 5.76 | 19.3107 | 0 | 49.8 | 30.6 | 19.5 | 0 | 46.014 |  | 14.3 | 9.86 | 5.71 | 9.0001 | 6.0027 | 19.1431
2026-01-06 16:33 | 8.96 | 5.98 | 27.45 | 14.72 | 9.06 | 8.31 | 27.8597 | 0 | 45.8 | 28.2 | 25.8 | 0 | 49.986 |  | 14.29 | 9.85 | 8.26 | 8.9938 | 5.9967 | 27.6921
2026-01-06 16:35 | 8.96 | 5.98 | 34.82 | 14.69 | 9.11 | 10.53 | 35.3023 | 0 | 42.8 | 26.4 | 30.6 | 0 | 53.443 |  | 14.26 | 9.9 | 10.48 | 8.9749 | 6.0271 | 35.1347
2026-01-06 16:36 | 8.96 | 5.98 | 39.98 | 14.73 | 9.05 | 12.09 | 40.5323 | 0 | 41 | 25.2 | 33.6 | 0 | 55.854 |  | 14.3 | 9.84 | 12.04 | 9.0001 | 5.9906 | 40.3647
2026-01-06 16:37 | 8.96 | 5.98 | 44.97 | 14.71 | 9.03 | 13.58 | 45.5276 | 0 | 39.3 | 24.2 | 36.3 | 0 | 58.193 |  | 14.28 | 9.82 | 13.53 | 8.9875 | 5.9784 | 45.36
2026-01-06 16:38 | 8.96 | 5.98 | 48.07 | 14.77 | 9.07 | 14.53 | 48.7125 | 0 | 38.4 | 23.6 | 37.9 | 0 | 59.667 |  | 14.34 | 9.86 | 14.48 | 9.0253 | 6.0027 | 48.5449
2026-01-06 16:39 | 8.96 | 0 | 48.07 | 14.75 | -0.79 | 14.53 | 48.7125 | 0 | 49 | 6551 | 48.3 | 0 | 44.317 |  | 14.32 | 0 | 14.48 | 9.0127 | 0 | 48.5449
2026-01-06 16:40 | 8.96 | 5.98 | 36.16 | 14.78 | 9.07 | 10.93 | 36.6434 | 0 | 42.4 | 26 | 31.4 | 0 | 54.074 |  | 14.35 | 9.86 | 10.88 | 9.0316 | 6.0027 | 36.4757
2026-01-06 16:40 | 8.96 | 5.98 | 27.5 | 14.68 | 9.07 | 8.33 | 27.9267 | 0 | 45.8 | 28.2 | 25.9 | 0 | 50.021 |  | 14.25 | 9.86 | 8.28 | 8.9686 | 6.0027 | 27.7591
2026-01-06 16:41 | 8.96 | 5.98 | 18.62 | 14.74 | 9.07 | 5.68 | 19.0425 | 0 | 49.9 | 30.7 | 19.2 | 0 | 45.898 |  | 14.31 | 9.86 | 5.63 | 9.0064 | 6.0027 | 18.8748
2026-01-06 16:42 | 8.96 | 5.98 | 10.87 | 14.75 | 9.05 | 3.33 | 11.164 | 0 | 54.2 | 33.4 | 12.2 | 0 | 42.239 |  | 14.32 | 9.84 | 3.28 | 9.0127 | 5.9906 | 10.9964
2026-01-06 16:42 | 8.96 | 5.98 | 5.05 | 14.74 | 9.07 | 1.58 | 5.297 | 0 | 58 | 35.7 | 6.2 | 0 | 39.518 |  | 14.31 | 9.86 | 1.53 | 9.0064 | 6.0027 | 5.1294
2026-01-06 16:43 | 8.96 | 5.98 | 1.77 | 14.68 | 9.02 | 0.6 | 2.0115 | 0 | 60.3 | 37.1 | 2.4 | 0 | 37.971 |  | 14.25 | 9.81 | 0.55 | 8.9686 | 5.9723 | 1.8439
2026-01-06 16:43 | 8.96 | 5.98 | 0 | 14.74 | 9.04 | 0.06 | 0.20115 | 0 | 61.7 | 38 | 0.2 | 0 | 37.153 |  | 14.31 | 9.83 | 0.01 | 9.0064 | 5.9845 | 0.033525
2026-01-06 16:44 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | -0.79 | 0.06 | 0.20115 | 0 | 34.1 | 6492.9 | 5 | 0 | -0.438 |  | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.0062938 | 0 | 0.033525
| Bucket1 | Ch1_Load | Ch1 Diff | Bucket2 | Ch2_Load | Ch2 Diff |  | Bucket3 | Ch3_Load | Ch3 Diff
| mL eqiv | mL eqiv | mL eqiv | mL eqiv | mL eqiv | mL eqiv |  | mL eqiv | mL eqiv | mL eqiv |  |  | Diff | LinEst
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1506.3586 | 0
| 4064.1876 | 4076.6613 | 12.4736 | 2712.4824 | 2722.7993 | 10.3169 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3953 | #N/A
| 4064.1876 | 4068.0968 | 3.9092 | 2712.4824 | 2733.8451 | 21.3627 |  | 802.8585 | 821.1728 | 18.3144 |  | 813.4336 | 10.5752 | 1 | 13.7179
| 4064.1876 | 4082.3709 | 18.1832 | 2712.4824 | 2744.8909 | 32.4086 |  | 2345.0726 | 2357.0702 | 11.9977 |  | 2334.8558 | 10.2167 | 14520951.0887 | 19
| 4064.1876 | 4090.9353 | 26.7476 | 2712.4824 | 2714.5149 | 2.0325 |  | 5102.9142 | 5155.1406 | 52.2265 |  | 5106.5557 | 3.6415 | 2732568029.885 | 3575.4402
| 4064.1876 | 4082.3709 | 18.1832 | 2712.4824 | 2722.7993 | 10.3169 |  | 8600.1113 | 8683.1425 | 83.0312 |  | 8601.3076 | 1.1963
| 4064.1876 | 4079.5161 | 15.3284 | 2712.4824 | 2720.0378 | 7.5554 |  | 12451.1106 | 12560.9032 | 109.7926 |  | 12442.5221 | 8.5885
| 4064.1876 | 4070.9516 | 6.764 | 2712.4824 | 2733.8451 | 21.3627 |  | 15794.0863 | 15936.836 | 142.7496 |  | 15786.6382 | 7.4482
| 4064.1876 | 4082.3709 | 18.1832 | 2712.4824 | 2717.2763 | 4.794 |  | 18134.623 | 18309.1131 | 174.4901 |  | 18136.5576 | 1.9346
| 4064.1876 | 4076.6613 | 12.4736 | 2712.4824 | 2711.7534 | 0.72896 |  | 20398.0489 | 20574.9419 | 176.893 |  | 20381.0319 | 17.017
| 4064.1876 | 4093.7901 | 29.6025 | 2712.4824 | 2722.7993 | 10.3169 |  | 21804.1852 | 22019.5978 | 215.4126 |  | 21812.0726 | 7.8873
| 4064.1876 | 4088.0805 | 23.8928 | 0 | 0 | 0 |  | 21804.1852 | 22019.5978 | 215.4126 |  | 21812.0726 | 7.8873
| 4064.1876 | 4096.6449 | 32.4573 | 2712.4824 | 2722.7993 | 10.3169 |  | 16401.9001 | 16545.1121 | 143.212 |  | 16389.1816 | 12.7185
| 4064.1876 | 4068.0968 | 3.9092 | 2712.4824 | 2722.7993 | 10.3169 |  | 12473.7902 | 12591.317 | 117.5268 |  | 12472.6492 | 1.1409
| 4064.1876 | 4085.2257 | 21.038 | 2712.4824 | 2722.7993 | 10.3169 |  | 8445.8899 | 8561.4873 | 115.5973 |  | 8480.7989 | 34.909
| 4064.1876 | 4088.0805 | 23.8928 | 2712.4824 | 2717.2763 | 4.794 |  | 4930.5491 | 4987.8647 | 57.3156 |  | 4940.8562 | 10.3072
| 4064.1876 | 4085.2257 | 21.038 | 2712.4824 | 2722.7993 | 10.3169 |  | 2290.6415 | 2326.6564 | 36.0149 |  | 2304.7287 | 14.0872
| 4064.1876 | 4068.0968 | 3.9092 | 2712.4824 | 2708.992 | 3.4904 |  | 802.8585 | 836.3798 | 33.5213 |  | 828.4972 | 25.6387
| 4064.1876 | 4085.2257 | 21.038 | 2712.4824 | 2714.5149 | 2.0325 |  | 0 | 15.2069 | 15.2069 |  | 15.0636 | 15.0636
| 0 | 2.8548 | 2.8548 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15.2069 | 15.2069 |  | 15.0636 | 15.0636
|  | Mean | 17.5821 |  | Mean | 6.7932 |  |  | Mean | 106.4756 |  | 0 | 11.5331
|  | Min | 2.8548 |  | Min | 0 |  |  | Min | 15.2069 |  | 0 | 1.1409
|  | Max | 32.4573 |  | Max | 21.3627 |  |  | Max | 215.4126 |  | Max | 34.909

## Sheet1
[5 empty] | Ch1 mV/V | Ch2 mV/V | Ch3 mV/V |  | Load Cell 1: | Interface | SN: E34082 | Max Load: | 10Lbs
[5 empty] | 3.195 | 3.303 | 2.999 |  | Load Cell 2: | Interface | SN: 169914 | Max Load: | 10Lbs
|  |  | Vx |  | 4.972 | 4.972 | 4.972 |  | Load Cell 3: | Optima | SN: 2210004 | Max Load: | 50Lbs
|  |  | FS Load |  | 10 | 10 | 50 |  | Transmitter | Laumas TLB4 | SN: 628260040 | Modbus TCP
|  |  | Slope |  | 0.6295 | 0.60892 | 3.3532
Timestamp | Bucket1 | Bucket2 | Bucket3 | Theoretical | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch3_Zeroed |  | Ch4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Gross Weight | Ch1_Zeroed | Ch2_Zeroed | Ch3_Zeroed | Ch1_Load | Ch2_Load | Ch3_Load
| lbs | lbs | lbs | mV | mV | mV | mV | mV |  | mV | % | % | % | % | lbs | mV | mV | mV | Lbs | Lbs | Lbs
2026-01-06 16:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | -0.79 | 0.05 | 0 | 0.16766 | 0 | 33.9 | 6492.2 | 4.5 | 0 | -0.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-06 16:27 | 8.96 | 5.98 | 0 | 0 | 14.71 | 9.07 | 0.05 | 0 | 0.16766 | 0 | 61.7 | 38 | 0.2 | 0 | 37.118 | 14.28 | 9.86 | 0 | 8.9893 | 6.004 | 0
2026-01-06 16:28 | 8.96 | 5.98 | 1.77 | 0.52785 | 14.68 | 9.11 | 0.59 | 0.54 | 1.9784 | 0 | 60.3 | 37.2 | 2.4 | 0 | 37.953 | 14.25 | 9.9 | 0.54 | 8.9704 | 6.0283 | 1.8107
2026-01-06 16:29 | 8.96 | 5.98 | 5.17 | 1.5418 | 14.73 | 9.15 | 1.6 | 1.55 | 5.3652 | 0 | 57.9 | 35.6 | 6.3 | 0 | 39.56 | 14.3 | 9.94 | 1.55 | 9.0019 | 6.0527 | 5.1975
2026-01-06 16:31 | 8.96 | 5.98 | 11.25 | 3.355 | 14.76 | 9.04 | 3.44 | 3.39 | 11.5351 | 0 | 54 | 33.2 | 12.6 | 0 | 42.399 | 14.33 | 9.83 | 3.39 | 9.0208 | 5.9857 | 11.3674
2026-01-06 16:32 | 8.96 | 5.98 | 18.96 | 5.6543 | 14.73 | 9.07 | 5.76 | 5.71 | 19.3146 | 0 | 49.8 | 30.6 | 19.5 | 0 | 46.014 | 14.3 | 9.86 | 5.71 | 9.0019 | 6.004 | 19.1469
2026-01-06 16:33 | 8.96 | 5.98 | 27.45 | 8.1862 | 14.72 | 9.06 | 8.31 | 8.26 | 27.8653 | 0 | 45.8 | 28.2 | 25.8 | 0 | 49.986 | 14.29 | 9.85 | 8.26 | 8.9956 | 5.9979 | 27.6976
2026-01-06 16:35 | 8.96 | 5.98 | 34.82 | 10.384 | 14.69 | 9.11 | 10.53 | 10.48 | 35.3094 | 0 | 42.8 | 26.4 | 30.6 | 0 | 53.443 | 14.26 | 9.9 | 10.48 | 8.9767 | 6.0283 | 35.1418
2026-01-06 16:36 | 8.96 | 5.98 | 39.98 | 11.9229 | 14.73 | 9.05 | 12.09 | 12.04 | 40.5405 | 0 | 41 | 25.2 | 33.6 | 0 | 55.854 | 14.3 | 9.84 | 12.04 | 9.0019 | 5.9918 | 40.3728
2026-01-06 16:37 | 8.96 | 5.98 | 44.97 | 13.411 | 14.71 | 9.03 | 13.58 | 13.53 | 45.5368 | 0 | 39.3 | 24.2 | 36.3 | 0 | 58.193 | 14.28 | 9.82 | 13.53 | 8.9893 | 5.9796 | 45.3691
2026-01-06 16:38 | 8.96 | 5.98 | 48.07 | 14.3355 | 14.77 | 9.07 | 14.53 | 14.48 | 48.7223 | 0 | 38.4 | 23.6 | 37.9 | 0 | 59.667 | 14.34 | 9.86 | 14.48 | 9.0271 | 6.004 | 48.5547
2026-01-06 16:39 | 8.96 | 0 | 48.07 | 14.3355 | 14.75 | -0.79 | 14.53 | 14.48 | 48.7223 | 0 | 49 | 6551 | 48.3 | 0 | 44.317 | 14.32 | 0 | 14.48 | 9.0145 | 0 | 48.5547
2026-01-06 16:40 | 8.96 | 5.98 | 36.16 | 10.7837 | 14.78 | 9.07 | 10.93 | 10.88 | 36.6507 | 0 | 42.4 | 26 | 31.4 | 0 | 54.074 | 14.35 | 9.86 | 10.88 | 9.0334 | 6.004 | 36.4831
2026-01-06 16:40 | 8.96 | 5.98 | 27.5 | 8.2011 | 14.68 | 9.07 | 8.33 | 8.28 | 27.9323 | 0 | 45.8 | 28.2 | 25.9 | 0 | 50.021 | 14.25 | 9.86 | 8.28 | 8.9704 | 6.004 | 27.7647
2026-01-06 16:41 | 8.96 | 5.98 | 18.62 | 5.5529 | 14.74 | 9.07 | 5.68 | 5.63 | 19.0463 | 0 | 49.9 | 30.7 | 19.2 | 0 | 45.898 | 14.31 | 9.86 | 5.63 | 9.0082 | 6.004 | 18.8786
2026-01-06 16:42 | 8.96 | 5.98 | 10.87 | 3.2417 | 14.75 | 9.05 | 3.33 | 3.28 | 11.1662 | 0 | 54.2 | 33.4 | 12.2 | 0 | 42.239 | 14.32 | 9.84 | 3.28 | 9.0145 | 5.9918 | 10.9986
2026-01-06 16:42 | 8.96 | 5.98 | 5.05 | 1.506 | 14.74 | 9.07 | 1.58 | 1.53 | 5.2981 | 0 | 58 | 35.7 | 6.2 | 0 | 39.518 | 14.31 | 9.86 | 1.53 | 9.0082 | 6.004 | 5.1304
2026-01-06 16:43 | 8.96 | 5.98 | 1.77 | 0.52785 | 14.68 | 9.02 | 0.6 | 0.55 | 2.0119 | 0 | 60.3 | 37.1 | 2.4 | 0 | 37.971 | 14.25 | 9.81 | 0.55 | 8.9704 | 5.9735 | 1.8443
2026-01-06 16:43 | 8.96 | 5.98 | 0 | 0 | 14.74 | 9.04 | 0.06 | 0.01 | 0.20119 | 0 | 61.7 | 38 | 0.2 | 0 | 37.153 | 14.31 | 9.83 | 0.01 | 9.0082 | 5.9857 | 0.033532
2026-01-06 16:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | -0.79 | 0.06 | 0.01 | 0.20119 | 0 | 34.1 | 6492.9 | 5 | 0 | -0.438 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.006295 | 0 | 0.033532